|  |
| --- |
| Copy of File0000583**بسمه تعالي****مركز آموزشي، درماني/ بیمارستان باقرالعلوم اهر**  |
| **عنوان روش اجرایی**: نحوه نگهداری و مدت اعتبار انواع ستهای استریل |
| **كد خط مشي:** **تعداد صفحه: 1 از 5** | تاريخ تدوين: 23/01/1401**تاريخ آخرین** **بازنگری:20/01/1404****تاریخ بازنگری مجدد: 20/01/1405** |

شرایط نگهداری بسته های استریل تا زمان استفاده , تعیین کننده صحت و اعتبار فرایند استریلیزاسیون است .

**مدت اعتبار بسته های استریل**

* شرایط نگهداری بسته های استریل تا زمان استفاده , تعیین کننده صحت و اعتبار فرایند استریلیزاسیون است .
* مدت اعتبار بسته های استریل به عواملی همچون:

کیفیت بسته بندی , شرایط ذخیره سازی , جابجایی , تعداد دفعات برداشتن و دست زدن به آن ها و وقایع پیش آمده برای بسته ها بستگی دارد .

**نکات قابل توجه در نگهداری ستهای استریل در بخشهای درمانی :**

1 - ستها حتما در داخل کابینت بسته نگهداری گردد.

2 - از دست زدن و دستکاری بی مورد ست ها اجتناب نمایید.

3 - در حمل و انتقال ستها به / از واحد CSR از وسیله در بسته و یا ترالی دربدار استیل استفاده گردد و از تماس ست با دست و محیط و سطوح حین انتقال اجتناب گردد .

4 - برای ستهای اتاق عمل از پارچه دو لایه و برای ستهایی همچون پین وپلاک از وی پک دولایه استفاده می گردد.

5 –FIFO یعنی ستی که زودتر انبار شده زودتر استفاده شود , حتما در کلیه بخشها رعایت گردد .

در بخشهای بالینی و اتاق عمل :

مدت اعتبار بسته های استریل در هریک از بخشهای بالینی و اتاق عمل برحسب شرایط ذخیره سازی ونوع و جنس کمدها و

تهویه مناسب امتیاز بندی شده است که در صورت اتمام اعتبار بسته های استریل حتی در صورت عدم استفاده از ستها باید

مجدد ضدعفونی شده و اندیگاتور مجزا گذاشته و بسته بندی انجام و جهت استریل شدن به واحد CSR ارسال گردد.

* مدت اعتبار بسته های استریل توسط واحد کنترل عفونت تعریف و در اختیار بخشها قرار می گیرد بر اساس امتیازات اعتبار بخشها نظارت لازم بر روند اجرای مستمر روش اجرایی نظارت میگردد.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | امتیازات محل‌ نگهداري ست‌ ها | 300-250 | 200-150 | 100-60 | 50-10 | ٠ |
| ١ | آيا ست ها در اتاق عمل يا بخش CSSD نگهداری ميشوند؟ | ٣٠٠ |  |  |  |  |
| ٢ | آيا ست ها در انبار کالای استريل نگهداری ميشوند؟ | ٢٥٠ |  |  |  |  |
| ٣ | آيا ست ها در انبار کالا نگهداری ميشوند؟ |  |  | ٧٥ |  |  |
| ٤ | آيا ست ها در ايستگاه يا دفتر پرستاری نگهداری ميشوند؟ |  |  |  | ٥٠ |  |
| ٥ | آيا ست ها در کابينت بسته نگهداری ميشوند؟ |  |  | ١٠٠ |  |  |
| ٦ | آيا ست ها در کابينت باز، کشو يا اتاق بيمار نگهداری ميشوند؟ |  |  |  |  | ٠ |
|  | امتیازات حمل‌ و نگهداري ست‌ ها |  |  |  |  |  |
| ١ | آيا ست ها با ترالی کابينت دار حمل ميشوند؟ |  | ٢٠٠ |  |  |  |
| ٢ | آيا ست ها با ترالی بدون درب دار حمل ميشوند؟ |  |  | ١٠٠ |  |  |
| ٣ | آيا ست ها با دست(سبد مخصوص) حمل ميشوند؟ |  |  |  | ٥٠ |  |
| ٤ | آيا ست ها بدون کانتينر حمل ميشوند؟ |  |  |  |  | ٠ |
|  | امتیازات انواع بسته‌ بندي ست‌ ها |  |  |  |  |  |
| ١ | آيا ست ها در پارچه منسوج نبافته دو پيچ بسته بندی ميشود؟ |  |  | ٨٠ |  |  |
| ٢ | آيا ست در پارچه منسوج نبافته تك پيچ بسته بندی ميشود؟ |  |  |  | ٤٠ |  |
| ٣ | آيا ست ها در رول(وی پك) دو پيچ بسته بندی ميشود؟ |  |  | ١٠٠ |  |  |
| ٤ | آيا ست ها در رول(وی پك) تك پيچ بسته بندی ميشود؟ |  |  |  | ٨٠ |  |
| ٥ | آيا ست ها در کانتينر دو پيچ بسته بندی ميشود؟ | ٢٥٠ |  |  |  |  |
| ٦ | آيا ست ها در کانتينرتك پيچ بسته بندی ميشود؟ |  |  | ١٠٠ |  |  |
| ٧ | آيا ست ها در کاغذ کرپ دو پيچ بسته بندی ميشود؟ |  |  | ٦٠ |  |  |
| ٨ | آيا ست ها در کاغذ کراپ تك پيچ بسته بندی ميشود؟ |  |  |  | ٢٠ |  |
| ٩ | آيا ست ها در شان تك پيچ دو پيچ نگهداری ميشود؟ |  |  |  |  | ٠ |
| ١٠ | آيا ست ها در شان دو پيچ نگهداری ميشود؟ |  |  |  |  | ٠ |

|  |  |
| --- | --- |
| **مدت زمان** | **امتیاز** |
| **٢٤ ساعت‌** | 25 - 1 |
| **یک‌ هفته‌** | 50 - 26 |
| **یک‌ ماه** |  100- 51 |
| دو ماه | 200 -101  |
| سه ماه |  300- 201 |
| شش ماه | 400 - 301 |
| یک سال |  600- 401 |
| دو سال |  750- 601 |
| پنج سال | 751 و بیشتر |

\* این‌ فرم بایستی‌ پس‌ از تکمیل‌ جدول فوق در محل‌ نگهداری‌ ست‌ های‌ استریل‌ نصب‌ شود.

\* همه‌ پرسنل‌ بایستی‌ از مفاد آن آگاهی‌ داشته‌ باشند.

\* بایستی‌ مدت زمان نگهداری‌ ست‌ ها بر اساس جدول فوق رعایت‌ گردد.

\* با توجه‌ به‌ اینکه‌ ست‌ های‌ استریل‌ بایستی‌ در کمد دربسته‌ با دما، رطوبت‌ و تهویه‌ مناسب‌ و کنترل شده نگهداری‌ گردند و این‌ مکان در بخش‌ ها فراهم‌ نمی‌ باشد. لذا هیچ‌ یک‌ از کمدها خاصیت‌ کمد دربسته‌ را ندارند و بایستی‌ نمره صفر داده شود

\* چنانچه‌ ست‌ یا پک‌ استریل‌ خارج از هر گونه‌ کمد یا کشو نگهداری‌ شود مدت زمان نگهداری‌ آن به‌ دو هفته‌ کاهش‌ می‌ یابد.

جدول اسامی:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگی  | سمت | نام و نام خانوادگی | سمت |
| اکبر عباسپور | مدیر بیمارستان | حسین حسین زاده | سرپرستار ICU |
| حلما مهتدی فر | مدیر خدمات پرستاری | سکینه ابراهیمی | سرپرستار NICU |
| خانمناز اسدی | مسئول بهبود کیفیت | سهیلا رضایی | سرپرستار اتاق عمل |
| نسیم سلطانی | کارشناس کنترل عفونت | خالق وردی میرزایی | مسئول بهداشت محیط |
| حمیده ابوطالب زاده | کارشناس ایمنی | علی محمدزاده | سرپرستار اورژانس |
| لیلا ابراهیم پور | سوپروایزر آموزشی | معصومه حضرتی | سرپرستار CSR |
| سیما رضاپور | سوپروایزر آموزش همگانی | حبیبه سلیمیان | سر پرستار دیالیز |
| اقدس ایلاتی | سرپرستار جراحی |  |  |
| منصوره داداش پور | سرپرستارCCU  |  |  |
| تایید کننده: دکتر حکاکی فرد سمت: متخصص عفونی | ابلاغ کننده: دکتر سینا پیرزه سمت: رییس بیمارستان |